## input
Notes :
01/09/2016 11:07:37
FFT Analysis
SNR (dBFS) SNRD(dB) THD (dBc) SFDR (dBc) ENOB enob # of Harmonics (SNR) Worst Spur (dB) 2nd HD (dBc) 3rd HD (dBc) 4th HD (dBc) 5th HD (dBc) Fundamental (dB) PGA Setting CMRR
LED 2 66.84 66.84 Inf Inf 10.81 10.81 0.00 64.21 Inf Inf Inf Inf -60.77 1 Inf
LED 3 89.16 89.16 Inf Inf 14.52 14.52 0.00 31.35 Inf Inf Inf Inf -81.01 1 Inf
LED 1 69.37 70.05 Inf Inf 11.34 11.23 0.00 60.73 Inf Inf Inf Inf -66.49 1 Inf
LED 1 AMBIENT 64.61 64.82 Inf Inf 10.48 10.44 0.00 64.62 Inf Inf Inf Inf -58.19 1 Inf
LED 2 - LED3 75.01 75.62 Inf Inf 12.27 12.17 0.00 54.77 Inf Inf Inf Inf -71.79 1 Inf
LED 1 - LED 1 AMBIENT 74.63 75.19 Inf Inf 12.20 12.10 0.00 55.04 Inf Inf Inf Inf -70.63 1 Inf
Histogram Analysis
Mean (V) Vrms Vpp Mean (I) Irms Ipp
LED 2 556.579411E-3 947.453818E-6 4.541016E-3 352.011728E-9 599.222409E-12 2.871990E-9
LED 3 807.444672E-3 680.335474E-6 3.312492E-3 510.672850E-9 430.281934E-12 2.095004E-9
LED 1 455.229890E-3 3.802394E-3 19.025230E-3 287.912663E-9 2.404845E-9 12.032612E-9
LED 1 AMBIENT -1.306564E-3 1.143008E-3 4.546165E-3 -826.343598E-12 722.901505E-12 2.875247E-9
LED 2 - LED3 -250.865259E-3 406.453002E-6 1.663399E-3 -158.661121E-9 257.063449E-12 1.052026E-9
LED 1 - LED 1 AMBIENT 456.536450E-3 3.556990E-3 15.497017E-3 288.739003E-9 2.249638E-9 9.801174E-9
ADC Register Settings
Block Name Register Name Data Register Address
AFE4404 CONTROL0 0 0
AFE4404 LED2STC 64 1
AFE4404 LED2ENDC 18F 2
AFE4404 LED1LEDSTC 322 3
AFE4404 LED1LEDENDC 4B1 4
AFE4404 ALED2STC 1F5 5
AFE4404 ALED2ENDC 320 6
AFE4404 LED1STC 386 7
AFE4404 LED1ENDC 4B1 8
AFE4404 LED2LEDSTC 0 9
AFE4404 LED2LEDENDC 18F A
AFE4404 ALED1STC 517 B
AFE4404 ALED1ENDC 642 C
AFE4404 LED2CONVST 199 D
AFE4404 LED2CONVEND 5BC E
AFE4404 ALED2CONVST 5C6 F
AFE4404 ALED2CONVEND 9E9 10
AFE4404 LED1CONVST 9F3 11
AFE4404 LED1CONVEND E16 12
AFE4404 ALED1CONVST E20 13
AFE4404 ALED1CONVEND 1243 14
AFE4404 ADCRSTSTCT0 191 15
AFE4404 ADCRSTENDCT0 197 16
AFE4404 ADCRSTSTCT1 5BE 17
AFE4404 ADCRSTENDCT1 5C4 18
AFE4404 ADCRSTSTCT2 9EB 19
AFE4404 ADCRSTENDCT2 9F1 1A
AFE4404 ADCRSTSTCT3 E18 1B
AFE4404 ADCRSTENDCT3 E1E 1C
AFE4404 PRPCOUNT 9C3F 1D
AFE4404 CONTROL1 103 1E
AFE4404 TIAGAIN 8003 20
AFE4404 TIA_AMB_GAIN 2 21
AFE4404 LEDCNTRL 30CF 22
AFE4404 CONTROL2 124018 23
AFE4404 CLKDIV1 0 29
AFE4404 LED2VAL EBF4C 2A
AFE4404 ALED2VAL 6CC1D 2B
AFE4404 LED1VAL 10A750 2C
AFE4404 ALED1VAL FFF273 2D
AFE4404 LED2-ALED2VAL 7F2D1 2E
AFE4404 LED1-ALED1VAL 109906 2F
AFE4404 CONTROL3 20 31
AFE4404 PDNCYCLESTC 1563 32
AFE4404 PDNCYCLEENDC 991F 33
AFE4404 PROG_TG_STC 0 34
AFE4404 PROG_TG_ENDC 0 35
AFE4404 LED3LEDSTC 191 36
AFE4404 LED3LEDENDC 320 37
AFE4404 CLKDIV2 0 39
AFE4404 OFFDAC B028C 3A