## ADC Count @ 2.5V
Test Condition:
ADC Set 2 xVref Mode
Input Voltage change by 10mV
The Internal Verf voltage is adjusted to make the reading count matching ideal count under 2.5V.
| ADC Vref(V) | 2.4993 | V
| 2 xVref (V) | 4.9986 | V
| Ideal delta Bit (by 10mV) |  | 131 | count
|  | ADC Read(Count) |  |  | ADC Ideal(Count)
Item | Vin_DVM(V) | Hex | DEC | Delta | Hex | DEC | Delta | Delta
1 | 2.4101 | 7B6F | 31599 |  | 7B6E | 31598 |  | 1
2 | 2.42 | 7BF1 | 31729 | 130 | 7BF0 | 31728 | 130 | 1
3 | 2.4301 | 7C75 | 31861 | 132 | 7C75 | 31861 | 133 | 0
4 | 2.44 | 7CFC | 31996 | 135 | 7CF7 | 31991 | 130 | 5
5 | 2.45 | 7D7C | 32124 | 128 | 7D7A | 32122 | 131 | 2
6 | 2.4601 | 7DFE | 32254 | 130 | 7DFE | 32254 | 132 | 0
7 | 2.47 | 7E81 | 32385 | 131 | 7E80 | 32384 | 130 | 1
8 | 2.4801 | 7F06 | 32518 | 133 | 7F04 | 32516 | 132 | 2
9 | 2.4901 | 7F88 | 32648 | 130 | 7F87 | 32647 | 131 | 1
10 | 2.5001 | 8016 | 32790 | 142 | 800A | 32778 | 131 | 12
11 | 2.5101 | 8098 | 32920 | 130 | 808D | 32909 | 131 | 11
12 | 2.52 | 811B | 33051 | 131 | 8110 | 33040 | 131 | 11
13 | 2.53 | 819E | 33182 | 131 | 8193 | 33171 | 131 | 11
14 | 2.54 | 8221 | 33313 | 131 | 8216 | 33302 | 131 | 11
15 | 2.55 | 82A4 | 33444 | 131 | 8299 | 33433 | 131 | 11
16 | 2.56 | 8328 | 33576 | 132 | 831C | 33564 | 131 | 12
17 | 2.5701 | 83AB | 33707 | 131 | 83A0 | 33696 | 132 | 11
18 | 2.58 | 842D | 33837 | 130 | 8422 | 33826 | 130 | 11
19 | 2.5901 | 84B1 | 33969 | 132 | 84A6 | 33958 | 132 | 11
20 | 2.6 | 8533 | 34099 | 130 | 8528 | 34088 | 130 | 11
Level shift about 11 count when count is over 8000(Hex)
Note on E12: Bit(n+1) - Bit(n)
Note on G12: =Vin_DVM / 5V * 2^16
Note on H12: Bit(n+1) - Bit(n)
Note on I12: Read_Bit - Ideal_Bit

## System Meas
After Calibration Process
Use 2xVref Mode (ADC Input FS= 4V) | [5 empty] | Use Vref Mode (ADC Input FS= 2V)
Item | Input | CH1 | CH2 | CH1 Error | CH2 Error | Item | Input | CH1 | CH2 | CH1 Error | CH2 Error
1 | 4.699 | 4.71 | 4.71 | 0.011 | 0.011 | 1 | 4.701 | 4.699 | 4.702 | -0.002 | 0.001
2 | 9.4 | 9.399 | 9.399 | -0.001 | -0.001 | 2 | 9.404 | 9.401 | 9.402 | -0.003 | -0.002
3 | 14.568 | 14.554 | 14.554 | -0.014 | -0.014 | 3 | 14.574 | 14.571 | 14.572 | -0.003 | -0.002
4 | 19.747 | 19.722 | 19.72 | -0.025 | -0.027 | 4 | 19.756 | 19.751 | 19.756 | -0.005 | 0
5 | 24.448 | 24.412 | 24.411 | -0.036 | -0.037 | 5 | 24.459 | 24.455 | 24.456 | -0.004 | -0.003
6 | 29.616 | 29.569 | 29.568 | -0.047 | -0.048 | 6 | 29.63 | 29.629 | 29.63 | -0.001 | 0
7 | 34.802 | 34.747 | 34.748 | -0.055 | -0.054 | 7 | 34.819 | 34.818 | 34.818 | -0.001 | -0.001
8 | 39.502 | 39.439 | 39.439 | -0.063 | -0.063 | 8 | 39.522 | 39.521 | 39.521 | -0.001 | -0.001
9 | 44.668 | 44.598 | 44.596 | -0.07 | -0.072 | 9 | 44.692 | 44.689 | 44.688 | -0.003 | -0.004
10 | 49.846 | 49.766 | 49.766 | -0.08 | -0.08 | 10 | 49.872 | 49.868 | 49.87 | -0.004 | -0.002
11 | 54.548 | 54.461 | 54.461 | -0.087 | -0.087 | 11 | 54.578 | 54.575 | 54.577 | -0.003 | -0.001
12 | 59.716 | 59.623 | 59.622 | -0.093 | -0.094 | 12 | 59.751 | 59.751 | 59.751 | 0 | 0
13 | 64.911 | 64.969 | 64.968 | 0.058 | 0.057 | 13 | 64.949 | 64.947 | 64.948 | -0.002 | -0.001
14 | 69.61 | 69.658 | 69.659 | 0.048 | 0.049 | 14 | 69.652 | 69.65 | 69.652 | -0.002 | 0
15 | 74.774 | 74.807 | 74.806 | 0.033 | 0.032 | 15 | 74.821 | 74.82 | 74.823 | -0.001 | 0.002
16 | 79.947 | 79.969 | 79.969 | 0.022 | 0.022 | 16 | 79.999 | 79.998 | 79.995 | -0.001 | -0.004
17 | 84.649 | 84.66 | 84.658 | 0.011 | 0.009 | 17 | 84.706 | 84.709 | 84.708 | 0.003 | 0.002
18 | 89.816 | 89.818 | 89.815 | 0.002 | -0.001 | 18 | 89.879 | 89.878 | 89.882 | -0.001 | 0.003
19 | 94.996 | 94.986 | 94.983 | -0.01 | -0.013 | 19 | 95.064 | 95.069 | 95.068 | 0.005 | 0.004
20 | 99.696 | 99.668 | 99.67 | -0.028 | -0.026 | 20 | 99.77 | 99.777 | 99.779 | 0.007 | 0.009