## 체중
|  | 무게 | 전압
0 | -3.04 | 0 |  | -3.07
10 | -26.76 | 20 |  | -50.64
20 | -50.43 | 40 |  | -98.42
30 | -74.41
40 | -98.4
|  | 60 | -146.2 | 60 | 1.1842e-14 | -26.7833
|  | 80 | -193.97 | 79.9958 | 0.0052326 | -74.4633
|  | 100 | -241.81 | 100.0209 | -0.020925
|  | 120 | -289.61 | 120.0293 | -0.024412
|  | 140 | -337.43 | 140.046 | -0.032878
|  | 160 | -385.28 | 160.0753 | -0.047069
|  | 180 | -433.01 | 180.0544 | -0.030222
|  | 200 | -480.79 | 200.0544 | -0.027201
|  | 220 | -528.64 | 220.0837 | -0.038039
|  | 240 | -576.38 | 240.067 | -0.027898
|  | 260 | -624.08 | 260.0335 | -0.012878
|  | 280 | -671.84 | 280.0251 | -0.0089689
|  | 300 | -719.59 | 300.0126 | -0.0041857

## 임피던스 64kHz
1차 시도 | [13 empty] | 2차 시도
<AC Rectifier Mode> |  |  |  |  | <IQ Demodulator - In phase> |  |  |  |  | <IQ Demodulator - Quadrature phase>
1. 측정을 통한 결과 |  |  |  |  | 1. 측정을 통한 결과 |  |  |  |  | 1. 측정을 통한 결과
저항[kΩ] | 측정 전압[mV] |  |  |  | 저항[kΩ] | 측정 전압[mV] |  |  |  | 저항[kΩ] | 측정 전압[mV] |  |  |  |  | K값 | Q/I
0.607 | 424.73 |  |  |  | 0.607 | 359.17 |  |  |  | 0.607 | -235.15 |  |  | 184298.6114 | 429.3001 | 707.249 | -0.6547
0.749 | 519.91 |  |  |  | 0.749 | 437.16 |  |  |  | 0.749 | -287.34 |  |  | 273673.1412 | 523.1378 | 698.4483 | -0.65729 | 0.73968
1.002 | 686.21 |  |  |  | 1.002 | 580.18 |  |  |  | 1.002 | -385.46 |  |  | 485188.244 | 696.5546 | 695.1642 | -0.66438 | 0.98488
1.498 | 1020 |  |  |  | 1.498 | 855.15 |  |  |  | 1.498 | -572.47 |  |  | 1059003.4234 | 1029.0789 | 686.9686 | -0.66944 | 1.455
2. 회귀분석 공식 y=ax+b |  |  |  |  | 2. 회귀분석 공식 y=ax+b |  |  |  |  | 2. 회귀분석 공식 y=ax+b
| 계수 |  |  |  |  | 계수 |  |  |  |  | 계수
Y 절편(=b) | 19.0041 |  |  |  | Y 절편(=b) | 20.734 |  |  |  | Y 절편(=b) | -4.3805
X 1(=a) | 667.7473 |  |  |  | X 1(=a) | 557.2417 |  |  |  | X 1(=a) | -379.3823
3. 회귀분석공식을 통한 결과 |  |  |  |  | 3. 회귀분석공식을 통한 결과 |  |  |  |  | 3. 회귀분석공식을 통한 결과
저항[kΩ] | 측정 전압[mV] |  |  |  | 저항[kΩ] | 측정 전압[mV] |  |  |  | 저항[kΩ] | 측정 전압[mV]
0.607 | 424.3267 |  |  |  | 0.607 | 358.9797 |  |  |  | 0.607 | -234.6655
0.749 | 519.1468 |  |  |  | 0.749 | 438.108 |  |  |  | 0.749 | -288.5378
1.002 | 688.0869 |  |  |  | 1.002 | 579.0902 |  |  |  | 1.002 | -384.5215
1.498 | 1019.2896 |  |  |  | 1.498 | 855.482 |  |  |  | 1.498 | -572.6951
4. 그밖의 저항 선형성 테스트 |  |  |  |  | 4. 그밖의 저항 선형성 테스트 |  |  |  |  | 4. 그밖의 저항 선형성 테스트
저항[kΩ] | 측전 전압[mV] |  | 계산저항 | 저항오차 | 저항 [kΩ] | 측전 전압[mV] |  | 계산저항 | 저항오차 | 저항[kΩ] | 측전 전압[mV] |  |  | 저항오차
| 회귀식을 통한결과 | 측정결과 |  |  |  | 회귀식을 통한결과 | 측정결과 |  |  |  | 회귀식을 통한결과 | 측정결과 | 계산저항
0.2154 | 162.8369 | 154.06 | 0.20226 | 6.4987 | 0.2154 | 140.7639 | 133.17 | 0.20177 | 6.754 | 0.2154 | -86.0994 | -82.97 | 0.20715 | 3.982
0.3354 | 242.9665 | 237.26 | 0.32685 | 2.6146 | 0.3354 | 207.6329 | 203.53 | 0.32804 | 2.2445 | 0.3354 | -131.6253 | -130.39 | 0.33214 | 0.98031
0.601 | 420.3202 | 420.22 | 0.60085 | 0.024982 | 0.601 | 355.6363 | 355.56 | 0.60086 | 0.022781 | 0.601 | -232.3892 | -232.36 | 0.60092 | 0.012819
2.417 | 1632.9493 | 1590 | 2.3527 | 2.7339 | 2.417 | 1367.5871 | 1360 | 2.4034 | 0.56651 | 2.417 | -921.3475 | -938.87 | 2.4632 | -1.8751
|  | 343 | 0.48521 |  | 나
242옴
2차 시도
[5 empty] | <IQ Demodulator - In phase> |  |  |  |  | <IQ Demodulator - Quadrature phase>
[5 empty] | 1. 측정을 통한 결과 |  |  |  |  | 1. 측정을 통한 결과
[5 empty] | 저항[kΩ] | 측정 전압[mV] |  |  |  | 저항[kΩ] | 측정 전압[mV] |  |  | I^2+Q^2 |  | K값 | Q/I | 위상값
[5 empty] | 0.0515 | 41.09 |  |  |  | 0.0515 | 10.88 |  |  | 1806.7625 | 42.506 | 825.3598 | 0.26478 | 14.8307
[5 empty] | 0.2023 | 144.64 |  |  |  | 0.2023 | 28.06 |  |  | 21708.0932 | 147.3367 | 728.3078 | 0.194 | 10.9789
[5 empty] | 0.3958 | 276.83 |  |  |  | 0.3958 | 51.41 |  |  | 79277.837 | 281.5632 | 711.3775 | 0.18571 | 10.5205
[5 empty] | 0.607 | 419.21 |  |  |  | 0.607 | 78.2 |  |  | 181852.2641 | 426.4414 | 702.5394 | 0.18654 | 10.5666
[5 empty] | 0.749 | 513.78 |  |  |  | 0.749 | 99.01 |  |  | 273772.8685 | 523.2331 | 698.5756 | 0.19271 | 10.9077
[5 empty] | 1.002 | 676.81 |  |  |  | 1.002 | 124.53 |  |  | 473579.497 | 688.1711 | 686.7975 | 0.184 | 10.4256
[5 empty] | 1.498 | 1000 |  |  |  | 1.498 | 171.45 |  |  | 1029395.1025 | 1014.5911 | 677.2971 | 0.17145 | 9.7288
[5 empty] | 2. 회귀분석 공식 y=ax+b |  |  |  |  | 2. 회귀분석 공식 y=ax+b
[6 empty] | 계수 | 1k,1.5k제외 |  |  |  | 계수
[5 empty] | Y 절편(=b) | 12.5512 | 7.2442 |  |  | Y 절편(=b) | 7.7028
[5 empty] | X 1(=a) | 662.4138 | 677.8015 |  |  | X 1(=a) | 113.0993
[5 empty] | 3. 그밖의 저항 선형성 테스트 |  |  |  |  | 3. 그밖의 저항 선형성 테스트
[5 empty] | 저항[kΩ] | 측정결과 | 계산저항 | 저항오차 |  | 저항[kΩ] | 측정결과
[5 empty] | 0.2154 | 153.85 | 0.21331 | 0.98029 |  | 0.2154
[5 empty] | 0.3354 | 235.35 | 0.33634 | -0.28062 |  | 0.3354
[5 empty] | 0.601 | 415.15 | 0.60778 | -1.1148 |  | 0.601
2.417

## 임피던스 50kHz
<AC Rectifier Mode> |  |  |  | <IQ Demodulator - In phase> |  | <IQ Demodulator - Quadrature phase>
1. 측정을 통한 결과 |  |  |  | 1. 측정을 통한 결과 |  | 1. 측정을 통한 결과
저항[kΩ] | 측정 전압[mV] |  |  | 저항[kΩ] | 측정 전압[mV] | 저항[kΩ] | 측정 전압[mV] |  |  |  |  | K값 | Q/I
0.0515 | 41.72
0.2023 | 147.33
0.3958 | 283
0.607 | 431.07 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.749 | 527.24 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.002 | 695.08 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.498 | 1030 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2. 회귀분석 공식 y=ax+b |  |  |  | 2. 회귀분석 공식 y=ax+b |  | 2. 회귀분석 공식 y=ax+b
| 계수 |  |  |  | 계수 |  | 계수
Y 절편(=b) | 11.2929
X 1(=a) | 682.7925
3. 그밖의 저항 선형성 테스트 |  |  |  | 3. 그밖의 저항 선형성 테스트 |  | 3. 그밖의 저항 선형성 테스트
저항[kΩ] | 측정결과 | 계산저항 | 저항오차 | 저항[kΩ] | 측정결과 | 저항[kΩ] | 측정결과 | 측정결과 | 계산저항
0.2154 | 156.53 | 0.21271 | 1.2644
0.3354 | 240.72 | 0.33601 | -0.18242
0.601 | 426.51 | 0.60812 | -1.1702
2.417
나 | 353 | 0.50046

## 임피던스 20kHz (2)
<AC Rectifier Mode>
1. 측정을 통한 결과
저항[kΩ] | 측정 전압[mV] | 측정전압/저항 | [5 empty] | 300.9 | 214.88
0.0515 | 42.24 | 820.1942 | [5 empty] | 396.2 | 280.77
0.2023 | 149.54 | 739.1992 | [5 empty] | 501.9 | 351.5
0.3958 | 286.9 | 724.861 | [5 empty] | 704 | 489.15
0.607 | 436.93 | 719.8188
0.749 | 534.72 | 713.9119
1.002 | 704.24 | 702.8343
1.498 | 1050 | 700.9346 |  | 4. 다이얼 공식
2. 회귀분석 공식 y=ax+b |  |  |  | 저항 | 전압
| 계수 |  |  | 0.2023 | 149.54 | 147.13 |  | 300.9 | 214.88
Y 절편(=b) | 6.4345 | 10.169 |  | 0.3958 | 286.9 | 280.15 |  | 501.9 | 351.5
X 1(=a) | 707.0988 | 695.4428 |  | 0.607 | 436.93 |  |  | 704 | 489.15
3. 그밖의 저항 선형성 테스트 |  |  |  | 나 : | 408.1 |  |  |  |  | 310.41 | 0.4289
저항[kΩ] | 측정결과 | 계산저항 | 저항오차 | [6 empty] | 310.41 | 441.447
0.2154 | 158.83 | 0.21552 | -0.056682 | 3. 그밖의 저항 선형성 테스트
0.3354 | 244.12 | 0.33614 | -0.22068 | 저항[kΩ] | 측정결과 | 계산저항[kΩ] | 저항오차
0.6 | 432.45 | 0.60248 | -0.41224 | 0.02 | 20.23 | 0.02014 | -0.69559
|  |  |  | 0.2154 | 158.83 | 0.21539 | 0.0060874
2.417 | 1670 | 2.3527 | 2.7346 | 0.3354 | 244.12 | 0.33554 | -0.040387
나 | 380 | 0.52831 |  | 0.6 | 432.45 | 0.60069 | -0.11544
|  |  |  | 2.417 | 1670 | 2.3428 | 3.1665
|  |  |  | 나 | 408.1 | 0.56642

## 임피던스 100kHz (2)
<AC Rectifier Mode>
1. 측정을 통한 결과
저항[kΩ] | 측정 전압[mV]
0.0515 | 37.02 | 718.835
0.2023 | 129.81 | 641.6708
0.3958 | 249.19 | 629.5856
0.607 | 379.67 | 625.486
0.749 | 466.41 | 622.7103
1.002 | 616.49 | 615.2595
1.498 | 898.35 | 599.6996
2. 회귀분석 공식 y=ax+b
계수
Y 절편(=b) | 5.3039
X 1(=a) | 616.0652
3. 그밖의 저항 선형성 테스트
저항[kΩ] | 측정결과 | 계산저항 | 저항오차
0.2154 | 137.9 | 0.21523 | 0.078717
0.3354 | 212.24 | 0.3359 | -0.14874
0.6
2.417 | 1370 | 2.2152 | 9.1107
나 | 293 | 0.46699

## 2017-05-15
20kHz |  |  |  | 64kHz - I mode |  |  | 64kHz - Q mode
R | R참값 | V |  | Resistor[ohm] | Real resistor [ohm] | V | Resistor[ohm] | Real resistor [ohm] | V |  | k | 세타
300 | 300.9 | 214.88 |  | 300 | 300.9 | 213.82 | 300 | 300.9 | 39.44 | 217.427 | 0.72259 | 0.1824
500 | 501.9 | 351.5 |  | 500 | 501.9 | 347.16 | 500 | 501.9 | 65.77 | 353.3352 | 0.704 | 0.18723
700 | 704 | 489.15 |  | 700 | 704 | 480.66 | 700 | 704 | 94.48 | 489.8576 | 0.69582 | 0.19409
395 | 396.2 | 289.49 |  | Human impedance model |  | 306.74 | Human impedance model |  | 58.31
인체저항 |  | 310.39 | 441.4176 | Impedance conversion value | 440.9699 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
인체저항2 |  | 415
| 결과값 | 595.1317
| formula | 538
| BSM370 | 573
100kHz
300 | 300.9 | 192.19
500 | 501.9 | 314.38
700 | 704 | 437.34
인체저항2 |  | 305.91
| 결과값 | 487.967
| formula | 472